사업계획서

# ▣ 과제 개요

| 과제명 | 설명 가능한 인공지능 기반 심장병 위험도 분류 및 예방상담 지원 프로그램 개발 |
| --- | --- |
| 개발 목표 | 건강검진·문진 정보를 이용해 심장병 관련 위험을 낮음·주의·높음의 3단계로 분류하고, 위험에 기여한 요인과 다음 상담 항목을 함께 제시하는 웹 기반 시제품을 구현한다. 모델의 확률값만 제시하지 않고 데이터 품질, 불확실성, 한계를 표시하며 의료진의 최종 판단을 대체하지 않는다. |
| 개발 방법 | 공개 임상 데이터로 기준모델을 학습한 뒤, 결측·이상치 처리, 교차검증, 확률 보정, 민감도·특이도·AUROC·AUPRC 평가를 수행한다. 로지스틱 회귀와 트리 기반 모델을 비교하고 설명가능성, 공정성, 보안 요구사항을 반영해 입력→분류→설명→상담용 리포트의 흐름으로 구현한다. |
| 기대효과 | 위험요인이 흩어진 검진 결과를 한 화면에서 구조화하여 고위험 가능성이 있는 대상자의 상담 우선순위를 정하는 데 도움을 준다. 결과의 근거와 한계를 함께 보여 설명 가능성을 높이고, 예방상담 준비시간을 줄이며, 향후 국내 임상자료를 이용한 외부검증과 디지털의료제품 인허가 검토의 기반을 마련한다. |

※ 안전·사용범위: 본 결과는 UCI 자료에서 학습한 질환 존재 가능성의 상대적 분류이며, 개인의 5년·10년 절대위험이나 임상진단을 의미하지 않는다. 급성 증상이나 치료 결정에는 사용할 수 없다.

# 1. 프로젝트 배경

## ○ 프로젝트 배경

### 가. 심혈관질환의 높은 질병 부담과 조기 위험관리 필요성

세계보건기구는 심혈관질환을 전 세계 사망의 주요 원인으로 제시하며, 2022년 약 1,980만 명이 심혈관질환으로 사망한 것으로 추정한다.[1]

통계청 2024년 사망원인통계에서 국내 심장질환 사망률은 인구 10만 명당 65.7명으로 전년보다 1.4% 증가했다.[2]

흡연, 신체활동 부족, 불건강한 식사, 유해한 음주와 같은 행동요인 및 고혈압·고혈당·고지혈증·비만과 같은 중간 위험요인은 예방과 관리가 가능하다.[1][3]

### 나. 건강검진 데이터는 존재하지만 개인별 해석은 복잡함

연령, 성별, 흉통 특성, 안정 시 혈압, 혈청 콜레스테롤, 공복혈당, 심전도, 운동부하 관련 지표 등은 심장질환 위험을 판단할 때 함께 고려되는 정보다.[4]

그러나 수치가 여러 화면과 문서에 분산되어 있으면 비전문가가 중요도를 구분하기 어렵고, 의료진도 짧은 상담시간 안에 모든 요소를 일관된 방식으로 설명하기 어렵다.

### 다. 인공지능 기반 분류기술의 확산과 안전한 적용 요구

공개 데이터와 기계학습 도구의 보급으로 소규모 팀도 위험 분류 시제품을 만들 수 있게 되었으나, 학습자료의 대표성 부족과 과적합은 임상 적용 시 성능 저하로 이어질 수 있다.[4][5]

의료 인공지능은 단순 정확도뿐 아니라 사용목적, 입력 품질, 외부검증, 편향, 설명가능성, 변경관리 및 인간의 감독을 포함한 전 주기 위험관리가 필요하다.[6][7]

### 라. 프로젝트의 역할과 한계

본 과제는 질병을 확진하거나 응급상황을 판정하는 도구가 아니라, 구조화된 정보와 모델 결과를 통해 상담 우선순위와 추가 확인사항을 제시하는 평가 보조 시제품으로 정의한다.

흉통, 호흡곤란, 식은땀 등 급성 증상은 모델 결과와 무관하게 즉시 응급의료체계 또는 의료진의 판단을 따르도록 별도 경고한다.

# 2. 문제 발생 원인

## ○ 문제 발생 원인

### 가. 위험요인 정보의 분산과 해석 기준의 불일치

건강문진, 혈액검사, 활력징후, 심전도 및 생활습관 정보가 서로 다른 양식에 기록되어 통합 검토가 어렵다.

위험요인의 수와 조합이 많아 동일한 검진결과도 담당자의 경험이나 상담시간에 따라 설명의 깊이가 달라질 수 있다.

### 나. 공개 데이터 기반 모델의 일반화 한계

대표적인 UCI Heart Disease 데이터는 1988년에 공개되었고, 널리 쓰이는 Cleveland 자료는 303명과 13개 입력특성으로 구성되어 규모와 시점, 지역 대표성에 한계가 있다.[4]

외국 자료로 학습한 모델을 국내 인구집단에 그대로 적용하면 유병률, 검사환경, 연령구조 차이로 확률이 잘못 보정될 수 있다.

### 다. 정확도 중심 개발의 구조적 문제

전체 정확도만 높이는 모델은 실제 고위험군을 놓치는 위음성을 충분히 줄이지 못할 수 있다.

훈련·검증 자료를 잘못 분리하거나 전처리를 전체 데이터에 먼저 적용하면 데이터 누출로 성능이 과대평가될 수 있다.

임계값을 근거 없이 0.5로 고정하면 실제 사용목적과 위험비용이 반영되지 않는다.

### 라. 설명·공정성·개인정보 보호의 미흡

예측 근거가 보이지 않으면 의료진과 사용자가 결과를 검토하기 어렵고 자동화 편향이 발생할 수 있다.[6]

성별·연령대 등 하위집단별 성능을 확인하지 않으면 특정 집단에서 민감도와 오류율이 악화될 수 있다.

건강정보는 민감정보이므로 최소수집, 목적 제한, 접근권한, 암호화, 보관기간 및 삭제기록이 설계 단계부터 반영되어야 한다.[8]

# 3. 프로젝트 필요성

## ○ 프로젝트 필요성

### 가. 예방상담의 우선순위를 지원하는 일관된 분류도구가 필요함

다수의 위험요인을 동일한 전처리와 분류 기준으로 검토하면 상담이 필요한 대상을 빠르게 선별하고, 어떤 항목을 먼저 확인해야 하는지 구조화할 수 있다. 단, 결과는 의료진이 원자료와 환자 맥락을 함께 검토할 수 있는 형태여야 한다.

### 나. 놓침을 줄이면서 과도한 경고를 통제할 성능설계가 필요함

고위험군 선별에서는 민감도가 중요하지만 경고가 지나치게 많으면 업무부담과 불필요한 불안이 증가한다. 따라서 민감도·특이도·양성예측도·음성예측도와 확률 보정을 함께 평가하고, 실제 사용 시나리오에 맞춰 임계값을 정해야 한다.

### 다. 모델의 근거와 한계를 사용자가 확인할 수 있어야 함

입력변수, 데이터 출처, 모델 개발방법, 검증결과, 적용 제외조건, 불확실성 및 주요 기여요인을 함께 제시하면 사용자가 결과를 독립적으로 검토할 수 있다. 이는 의료기기 인공지능의 투명성 원칙과도 부합한다.[6][9]

### 라. 국내 자료 기반 검증과 사업화 판단을 위한 사전 시제품이 필요함

공개 데이터로 기술 가능성을 확인한 뒤 국내 의료기관과의 연구협력, 전향적 검증, 인허가 해당성 검토 및 품질관리체계를 단계적으로 준비해야 개발비와 규제 위험을 줄일 수 있다.[10][11]

# 4. 관련 선행연구 및 참고자료

## ○ 관련 선행연구 및 참고자료

### 가. 기존 방법 및 선행연구

전통적 심혈관 위험평가는 연령, 혈압, 지질, 흡연, 당뇨병 등 임상적으로 이해 가능한 변수로 일정 기간의 사건위험을 추정한다.

UCI Heart Disease 데이터는 심장병 유무 분류 연구의 대표적 교육·벤치마크 자료로 사용되어 왔다.[4]

기계학습 연구는 로지스틱 회귀, 의사결정나무, 랜덤포레스트, 그래디언트 부스팅 등을 비교하여 비선형 관계와 변수 상호작용을 탐색한다.

TRIPOD+AI와 같은 보고 지침은 예측모델 연구에서 대상자, 결과정의, 결측치, 검증, 성능 및 한계를 투명하게 보고하도록 요구한다.[5]

### 나. 기존 방법의 장점

통계모델은 계산과 해석이 비교적 단순하고 임상적 방향성과 일치하는지 확인하기 쉽다.

트리 기반 모델은 비선형 관계와 변수 간 상호작용을 포착할 수 있고 다양한 설명기법과 결합할 수 있다.

웹 기반 구현은 별도 설치 없이 검진센터와 의원의 시범운영 환경에서 접근하기 쉽다.

### 다. 기존 연구 및 제품의 한계

단일 기관·소규모·과거 자료에서 얻은 높은 성능은 다른 기관이나 최신 환자집단에서 재현되지 않을 수 있다.

AUROC만으로는 낮은 유병률 환경의 양성예측도, 실제 임계값에서의 오류 및 확률 보정을 충분히 설명하지 못한다.

사후 설명값은 인과관계를 의미하지 않으며, 모델이 잘못 학습한 패턴도 그럴듯하게 설명할 수 있다.

의료 목적의 소프트웨어는 사용목적에 따라 의료기기 또는 디지털의료기기에 해당할 수 있어 사업화 전 규제 검토가 필수다.[10][11]

### 라. 본 프로젝트에서 참고·개선할 부분

| 구분 | 기존 단순 분류 | 본 프로젝트 개선안 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | 단일 공개 데이터에 의존 | 공개 데이터로 시제품 검증 후 국내 외부검증 계획을 분리 |
| 모델 | 정확도가 가장 높은 모델 선택 | 단순 기준모델과 비선형 모델을 비교하고 보정·해석·운영성을 함께 평가 |
| 평가 | Accuracy·AUROC 중심 | 민감도·특이도·AUPRC·PPV·NPV·Brier score·교정곡선과 하위집단 평가 |
| 출력 | 질환 있음/없음 또는 확률만 제시 | 3단계 위험군, 주요 기여요인, 데이터 품질, 한계, 상담 확인항목 제시 |
| 안전 | 경고·검토 절차 부족 | 응급증상 별도 경고, 인간 검토, 적용 제외조건, 감사로그와 모델 버전관리 |

### 참고문헌

[1] World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs), Fact sheet, 31 Jul 2025.

[2] 통계청. 2024년 사망원인통계, 2025.09.25.

[3] 질병관리청. 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 9대 생활수칙, 2025.

[4] Janosi A, Steinbrunn W, Pfisterer M, Detrano R. Heart Disease [Dataset]. UCI Machine Learning Repository, 1988. DOI: 10.24432/C52P4X.

[5] Collins GS, et al. TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models using regression or machine learning methods. BMJ, 2024.

[6] FDA, Health Canada, MHRA. Transparency for Machine Learning-Enabled Medical Devices: Guiding Principles.

[7] AAMI CR34971:2022. Guidance on the Application of ISO 14971 to Artificial Intelligence and Machine Learning.

[8] 국가법령정보센터. 개인정보 보호법(건강정보 등 민감정보 관련 규정), 현행법령.

[9] U.S. FDA. Clinical Decision Support Software: Guidance for Industry and FDA Staff, Jan 2026.

[10] 국가법령정보센터. 의료기기법 제2조(정의), 2026.07.01 시행.

[11] 국가법령정보센터. 디지털의료제품법 및 하위 규정, 현행법령.

# 5. 문제 해결 방법

## ○ 설명 가능한 심장병 위험도 분류·상담 지원 시스템을 개발함

### 가. 프로젝트 핵심 아이디어

검진·문진 자료를 표준화하여 모델이 처리할 수 있는 입력으로 변환한다.

단순하고 해석 가능한 기준모델과 비선형 모델을 비교해 성능과 설명가능성의 균형을 선택한다.

예측 확률을 낮음·주의·높음 3단계로 변환하되, 임계값은 검증자료와 사용 시나리오의 위험비용을 근거로 정한다.

결과 화면에 주요 기여요인, 입력 누락·이상값, 모델 적용범위, 상담 시 확인할 질문을 함께 제공한다.

### 나. 목표 사용자 및 가치제안

1차 목표 사용자는 건강검진센터와 일차의료기관의 의료진 또는 상담 담당자로 설정한다.

검진결과 사전검토 시간을 줄이고, 위험요인 설명을 표준화하며, 고위험 가능 대상의 후속상담 누락을 줄이는 것을 핵심 가치로 제시한다.

초기 사업모델은 기관 단위 시범도입과 월 구독형 B2B 소프트웨어를 가정하되, 임상적 성능과 인허가 경로가 확인되기 전에는 연구·교육용으로 제한한다.

### 다. 시스템 구성

입력 모듈: 연령, 성별, 흉통 특성, 혈압, 콜레스테롤, 공복혈당, 심전도 및 운동 관련 지표를 수동 입력 또는 CSV로 불러온다.

검증 모듈: 허용범위, 단위, 필수값, 결측치와 논리적 불일치를 검사하고 수정이 필요한 항목을 표시한다.

분류 모듈: 전처리 파이프라인과 고정된 모델 버전을 이용해 위험확률과 3단계 등급을 산출한다.

설명 모듈: 전체 변수 중요도와 개인별 기여요인을 구분하고, 인과관계가 아님을 명시한다.

리포트 모듈: 위험등급, 원자료, 주요 요인, 모델 한계, 상담 확인항목 및 버전정보를 PDF/CSV로 저장한다.

관리 모듈: 역할기반 접근권한, 접속·수정·출력 로그, 암호화, 보관기간과 삭제기능을 제공한다.

### 라. 시스템 동작 방법

### 1) 입력 단계

사용목적과 동의범위를 확인하고 필요한 최소정보만 입력한다.

단위와 허용범위를 검사하며 결측 또는 오류가 있으면 분류 전에 경고한다.

급성 증상 항목이 선택되면 모델 실행보다 응급안내를 우선 표시한다.

### 2) 처리 단계

학습자료에서 확정한 전처리 파이프라인을 동일하게 적용한다.

고정된 모델 버전으로 위험확률을 계산하고 교정된 임계값으로 3단계 등급을 산출한다.

개인별 기여요인과 예측 불확실성을 계산하며 적용 제외조건을 확인한다.

### 3) 결과 단계

위험등급과 확률을 단독 결론이 아닌 참고정보로 표시한다.

상위 기여요인, 누락값, 하위집단 성능, 모델 버전 및 검증범위를 함께 보여준다.

의료진이 원자료와 설명을 검토한 뒤 상담메모와 후속조치를 기록할 수 있도록 한다.

### 마. 데이터 및 모델 개발 절차

데이터 사전: 변수명, 정의, 단위, 허용범위, 결측 처리, 수집시점 및 목적을 문서화한다.

훈련·검증 분리는 환자 단위로 수행하며, 전처리와 변수선택은 교차검증 내부에서만 학습하여 누출을 방지한다.

로지스틱 회귀를 기준모델로 두고 랜덤포레스트 또는 그래디언트 부스팅과 비교한다.

클래스 불균형은 임계값 조정과 가중치 적용을 우선 검토하며, 합성표본은 임상적 타당성과 누출 위험을 확인한 뒤 제한적으로 사용한다.

모델 카드에 데이터, 성능, 하위집단 결과, 금지된 사용, 알려진 한계와 변경이력을 기록한다.

### 바. 사업화 및 규제 추진 전략

1단계는 연구·교육용 시제품과 사용성 검증, 2단계는 국내 기관자료를 이용한 후향적 외부검증, 3단계는 전향적 시범운영과 인허가 준비로 구분한다.

사용목적과 대상 사용자를 확정한 뒤 식품의약품안전처의 의료기기·디지털의료기기 해당성 및 등급을 사전 검토한다.

임상적 유효성, 품질관리, 사이버보안, 개인정보보호와 모델 변경관리 비용을 반영해 상용화 여부를 판단한다.

# 6. 개발 목표

## ○ 프로젝트 기간 내 설명 가능한 웹 기반 위험도 분류 시제품과 검증문서를 완성함

### 가. 최종 구현 대상

구조화된 검진·문진 정보를 입력받아 심장병 관련 위험을 낮음·주의·높음으로 분류하는 웹 응용프로그램

개인별 주요 기여요인, 데이터 품질, 한계와 상담 확인항목을 제공하는 결과화면 및 리포트

자동 진단이나 치료지시가 아니라 의료진 검토를 지원하는 연구·교육용 시제품

### 나. 반드시 포함할 핵심 기능

개별 입력 및 CSV 일괄 입력

범위·단위·결측·논리오류 검사

모델 학습·평가·버전 고정 파이프라인

3단계 위험분류 및 확률 보정

개인별 설명과 모델 전체 설명의 분리 표시

적용 제외·응급증상·불확실성 경고

결과 저장·조회·PDF/CSV 출력

사용자 권한, 감사로그, 데이터 삭제

모델 카드와 검증보고서 조회

### 다. 프로젝트 기간 내 개발 범위

공개 UCI Heart Disease 데이터를 이용한 기술검증을 우선 범위로 하고 실제 임상진단 용도로 사용하지 않는다.

원자료의 결과변수 0과 1~4를 이진 분류 대상으로 정리하고, 화면 출력은 검증된 임계값에 따라 3단계로 구분한다.

3단계 등급은 해당 공개 데이터의 질환 존재 가능성에 대한 상대적 분류이며, 미래 심혈관 사건의 5년·10년 절대위험으로 표시하지 않는다.

심전도 원시파형, 의료영상, 유전체, 실시간 웨어러블 신호 및 자동 치료추천은 후속개발 범위로 구분한다.

국내 인구집단의 절대위험 추정과 의료기관 시스템 연동은 별도 자료와 승인, 외부검증을 확보한 뒤 추진한다.

### 라. 성능 평가 방법 및 목표

| 평가영역 | 지표 | 시제품 목표/판정기준 |
| --- | --- | --- |
| 분류력 | AUROC, AUPRC | 5겹 교차검증 평균과 95% 신뢰구간 보고; 단일 수치 과장 금지 |
| 고위험 선별 | 민감도, 음성예측도 | 검증자료에서 목표 민감도 0.85 이상을 우선 탐색하고 특이도와 함께 보고 |
| 경고 부담 | 특이도, 양성예측도 | 선정 임계값에서 경고비율과 거짓양성 수를 함께 제시 |
| 확률 품질 | Brier score, 교정기울기·절편 | 교정곡선과 수치 동시 보고; 필요 시 검증자료 내 재보정 |
| 공정성 | 성별·연령대별 민감도/특이도 | 집단별 표본수와 신뢰구간 공개; 큰 격차 발생 시 원인분석 및 사용 제한 |
| 반복성 | 동일 입력 결과 | 동일 모델 버전과 입력에서 결과 100% 재현 |
| 사용성 | 과업완료율·오류율 | 핵심 과업 완료율 90% 이상, 중대한 사용오류 0건 목표 |

### 마. 개발 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 요구정의 | 1~2주 | 사용목적, 대상 사용자, 변수·안전·규제 요구 정의 | 요구사항서, 위험관리 초안 |
| 2. 데이터 구축 | 3~4주 | 데이터 사전, 품질점검, 전처리·분할 파이프라인 | 분석용 데이터, 데이터시트 |
| 3. 모델 개발 | 5~7주 | 기준모델·후보모델 학습, 보정, 임계값 선정 | 모델 파일, 실험기록 |
| 4. 서비스 구현 | 8~10주 | 입력·검증·분류·설명·리포트·권한 기능 | 웹 시제품 |
| 5. 검증·개선 | 11~12주 | 성능·공정성·보안·사용성 시험 및 결함 수정 | 시험성적서, 개선기록 |
| 6. 사업화 검토 | 13주 | 외부검증, 인허가, 파일럿, 비용·수익성 검토 | 사업화 로드맵, 최종보고서 |

# 7. 예상 결과

## ○ 검진정보를 구조화하고 설명 가능한 위험분류 결과를 제공하는 시제품이 완성될 것으로 예상됨

### 가. 기능적 결과

입력값의 오류와 누락을 확인한 뒤 동일한 전처리 기준으로 위험등급을 산출할 수 있을 것으로 예상된다.

사용자는 모델 확률뿐 아니라 위험에 기여한 주요 요인과 적용 한계를 한 화면에서 확인할 수 있을 것으로 예상된다.

모델 버전, 입력자료, 결과, 검토자와 수정이력이 기록되어 결과의 재현성과 감사가능성이 높아질 것으로 예상된다.

### 나. 사용자 편의성 향상

검진결과를 항목별로 반복 검토하는 시간을 줄이고 상담 우선순위를 정하는 데 도움을 줄 수 있다.

위험요인과 확인사항을 표준화된 문장으로 제시하여 상담내용의 누락과 설명 편차를 줄일 수 있다.

개별 및 일괄 입력, 저장·검색, 리포트 출력으로 소규모 검진환경에서도 시범운영이 가능하다.

### 다. 기존 방법 대비 개선점

단순 질환 유무나 정확도만 제시하던 방식에서 보정된 확률, 3단계 등급, 주요 기여요인과 불확실성을 함께 제공한다.

전체 성능 외에 성별·연령대 하위집단의 오류를 확인하여 편향 위험을 조기에 발견한다.

응급증상, 적용 제외조건, 인간 검토와 금지된 사용을 화면과 문서에 명시해 과도한 자동화를 예방한다.

### 라. 현장 및 사업 활용 가능성

건강검진센터의 사후상담 우선순위 지원과 기업 건강관리 프로그램의 의료진 검토 보조에 활용 가능하다.

일차의료기관에서 검진자료를 구조화하고 추가 검사·상담이 필요한 항목을 확인하는 연구용 도구로 활용 가능하다.

기관별 파일럿을 통해 상담시간 절감, 후속상담 완료율, 사용자 오류와 만족도를 측정하여 유료도입 가능성을 판단할 수 있다.

### 마. 향후 확장 및 추가 연구 가능성

국내 다기관 자료로 외부검증과 재보정을 수행하여 인구집단 대표성과 절대위험 추정력을 개선할 수 있다.

검진시점의 단면 분류에서 장기 추적자료 기반 5년·10년 심혈관 사건위험 예측으로 확장할 수 있다.

FHIR 등 표준을 활용한 병원정보시스템 연동, 모델 모니터링, 성능저하 감지 및 변경관리 기능을 추가할 수 있다.

고혈압·당뇨병·뇌졸중 위험관리 모듈과 통합하되 각 질환별 사용목적과 검증을 분리할 수 있다.

# 8. 최종 결과물

## ○ 최종 결과물

### 가. 완성 프로그램

개별·일괄 입력이 가능한 웹 기반 심장병 위험도 분류 시제품

입력검증, 3단계 위험분류, 개인별 설명, 안전경고 및 상담메모 화면

결과 조회, 비교, PDF/CSV 내보내기와 관리자 기능

설치·실행 패키지 및 사용자 매뉴얼

### 나. 소스코드 및 모델 자산

데이터 전처리, 학습, 교차검증, 확률 보정 및 평가 전체 소스코드

웹 화면, API, 데이터베이스 및 리포트 생성 소스코드

고정된 모델 파일, 전처리 객체, 임계값과 버전 메타데이터

재현 가능한 실행환경, 라이브러리 목록, 설정파일과 README

### 다. 데이터 및 시험 산출물

출처·라이선스·변수정의가 기록된 분석용 공개 데이터 사본 또는 재생성 스크립트

훈련·검증 분할기록, 결측·이상치 처리 및 데이터 품질보고서

분류력·보정·임계값·하위집단·반복성 평가 결과

사용성 시험 시나리오, 결함목록과 수정확인 기록

### 라. 문서 및 사업화 산출물

요구사항 명세서, 시스템 구성도, 데이터 흐름도와 API 명세

모델 카드, 데이터시트, 성능시험서, 위험관리 및 개인정보보호 설계서

사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼, 시연용 발표자료와 영상

국내 외부검증 계획, 규제 해당성 검토표, 기관 파일럿 제안서와 사업화 로드맵

### 마. 최종 인수 기준

요구된 핵심 기능이 시험 시나리오에서 정상 동작할 것

성능 목표는 검증자료의 신뢰구간과 함께 보고되고 실패한 지표도 누락하지 않을 것

동일 입력·모델 버전에서 결과가 재현되고 모든 출력에 모델 버전과 한계가 표시될 것

원본 건강정보의 최소수집, 접근통제, 로그, 보관기간과 삭제 기능이 확인될 것

임상진단·응급판단·치료지시 용도로 사용할 수 없다는 제한이 프로그램과 문서에 일관되게 표시될 것